## Slide 1: 实验原理概述
幅频特性体现了电压与频率的函数关系，能否直接显示出来呢？
问题：
频率 f 没法直接作为控制信号送显示电路；
解决办法：将频率的变化与一个变化的电压关联起来，二者保持变化趋势相同，即需要一个频率能自动的从低到高变化的频率源，并且受到一个自动变化的电压控制
例如，电压每变化+Δv，代表着频率增加Δf
LPF幅频特性
Uo
f
O
f 低
f 高

## Slide 2: 函数发生器扫描方式相关旋钮
扫描方式
扫描宽度
扫描速率
输出
扫描宽度调节旋钮：可调节扫频输出的频率范围。
扫描速率调节旋钮 可以改变内扫描的时间长短。
实验内容一
扫频信号频段
频率微调旋钮逆时针旋到底

## Slide 3: 实验内容二参考方案
100k频段
外扫描
扫描宽度顺时针旋至最大
扫描速率顺时针旋至适中
FINE
细调

## Slide 4: 实验内容三：三角波产生电路
波形变换方式得到三角波的电路。
方波发生器的R3C1回路作为延迟环节，与同相端阈值电压作比较，运放输出端得到方波
积分运算电路的积分环节R5C2则将方波输出uo1转换为三角波
在实用电路中，将方波发生电路中的RC充、放电回路去掉，用积分运算电路来取代，既作为方波比较的延迟环节，又作为方波变三角波的积分环节，滞回比较器和积分电路的输出互为另一个电路的输入，且为了满足极性的需求，滞回比较器改为同相输入。

## Slide 5: 三角波发生器参考电路
滞回比较器产生方波，输出幅度=±Vz
积分器产生三角波
运放A1的同相端电压up受uo1和uo二者的反馈影响，用叠加定理来分析
uo1单独作用：
uo单独作用：
A1
A2
+=
=0，所以，up<0→uo1=-Uz；up>0→uo1=+Uz，Uz由稳压管固定，滞回比较的阈值与uo有关，uo1翻转的临界点在up=0，可得=0 → =

## Slide 6: 三角波发生器参考电路
+Uz
-Uz
uo1
O
t
+UT
-UT
uo
O
t
uo是Uz经RC积分而来的三角波，临界处的电压是其电容充电或者放电的终点，即为阈值电压UT
三角波周期的计算：
电容正向充电的时长是，从-UT到+UT，此时积分器输入uo1=-Uz，而积分初值uo(0) = -UT ，积分输出
=
而积分的结束为+UT
带入前述Uz的表达式

## Slide 7: 三角波发生器参考电路
A1
A2
综上，该电路的输出三角波参数
=
参数设计建议:
uo的峰峰值由前述的测试内容确定为1.4~1.8V；
uo1 的输出由稳压管确定，选定之后再计算R1、 R2的值，为方便调整，建议R2选用10k电位器；
两级运放的平衡电阻及稳压管限流电阻参考取值：R3=R5=10kΩ，R4=1kΩ；
三角波的周期是2s~4s是可行的，R7=100KΩ，C=47μF，计算R6的取值；
电源：Vcc=±5V

## Slide 8: 相关问题
10k
1k
10k
1k
10k
60k
100k
输出三角波周期大约2s
47µ
LF356
OP07
1k

## Slide 9: 三角波的电平变换电路
该电路输出的波形是双极性的
t
u
压控振荡器需要的是正极性，并且电压从0V开始递增
t
u
Um
-Um
Um
2Um
O
O
需要用运放设计一个电路，可以完成给波形加直流电平的功能。
含直流偏移的三角波输出
反相加法器的实现电路
同相加法器的实现电路
三角波输入
ui
–
+
uo
A
1k
2k
2k
2k
-5V
1k
10k
ui
–
+
uo
A
1k
2k
2k
+5V
1k
三角波输入
1k
10k

## Slide 10: 实验内容四检波电路
检波功能的测试，根据前面实验所得的三角波频率以及扫频频率范围，估算检波器的R、C值，搭建检波电路，完成如下测试（选做）：
  函数发生器设置“内线性”方式、100kHz频段、正弦波、Vpp=8V，送入检波电路输入端，用示波器观察并记录检波输出波形。
D：1N4148
C：0.047μ
R：30k或者100k皆可

## Slide 11: 综合测试
综合测试系统
  将函数发生器、示波器和各个模块电路进行组合，构成完整的测试电路，完成以下测试：
  搭建一个中心频率fo=70kHz左右的RLC谐振电路，作为被测对象，测试其幅频特性，记录观测到的曲线，并利用之前测试的函数发生器的电压-频率关系表格，拟定横坐标，设定合适的纵坐标，估测出该RLC谐振电路的中心频率。

## Slide 12: 测试注意事项
函数发生器压控频率的设定要求：
  扫描/计数：外扫描
  扫描宽度——顺时针到底
  扫描速度——逆时针到底
  100kHz频段，频率微调逆时针到底
  幅度4Vpp
示波器观察：由于扫描频率低，X-Y方式下观测曲线时，幅频特性曲线以肉眼可见的速度慢速扫描出现，最好使用示波器的“保持”功能，可以看到由三角波正、逆程扫描组合而成的幅频特性曲线。

## Slide 13: 系统连接参考图
注意：图中红线仅表示了信号端，在每个端口连接处，都应当接地，且全系统应当共地。
X-Y方式
外扫描方式
1N4148
0.047uF
100k

## Slide 14
针对本实验的进一步思考：
1、假如需要构建自动的相频测试系统，应如何修正哪些功能？
2、若需要加入频率标志显示，你有何方案？