传感器标定试验课程实验教学大纲

课程英文名称：

课程代码：        	实验学时数：8

课程类型：

适用学科专业：测控技术与仪器

先修课程：模拟电路、数字电路、电路分析、信号与系统、微机原理

执笔者：      编写日期：          审核人：

一、实验简介

1、教学任务和要求

（1）学生应掌握传感器静态参数，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等；理解信号的静态标定工作原理，包括最小二乘法线性拟合；

（2）学生应掌握传感器动态参数，包括时间常数、阻尼比、固有频率；理解信号的动态标定工作原理，包括参数的求解方法；

（3）通过本实验学生应该对传感器校准有一个整体的认识，基本掌握了传感器标定方法。

2、内容简介

本课程实验课程总学时数为4个学时，主要内容为：

| 实验内容 | 学时 |
| --- | --- |
| 传感器静态标定原理实验 | 4 |
| 传感器动态标定原理实验 | 4 |

3、实验类型

传感器静态标定原理实验属于验证型实验，学生通过实验学会使用实验平台，着重了解典型传感器静态标定系统的组成原理，理解传感器校准、传感器标定、传感器静态参数的测定，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等；

传感器动态标定原理实验属于验证型实验，学生通过实验学会使用实验平台，着重了解典型传感器动态标定系统的组成原理，理解传感器动态参数的测定，包括时间常数、阻尼比、固有频率。

4、考核方式

实验报告

二、实验项目基本信息

实验项目1

1、实验项目名称：传感器静态标定试验

2、实验项目的目的和任务：

- 实验目的：

（1）了解传感器校准系统的基本原理和结构，包括模拟信号调理电路、模数转换电路、数据缓冲与存储电路、数据处理与显示、通信接口等；

（2）学习基本的数据采集平台搭建、熟悉测试实验平台的操作；

（3）学习数据处理原理，加深对传感器静态参数标定的理解，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等参数理解;掌握传感器静态校准方法和最小二乘法拟合。

- 实验任务：

（1）在测控实验平台上，按照信号链路，学习了解实验系统各个模块的功能，包括称重传感器、数据采集模块（模拟信号调理，ADC采集、处理及显示模块）、电源模块、上位机等。

（2）搭建电路模块并确认采集平台正常工作，实现信号的正确采集及显示。

（3）信号校准实验，掌握静态校准的方案设计；连接称重传感器，并输入到模拟通道，设置信号调理的放大倍数、通道的偏置电压，分别调节采集系统的增益和偏置；加载不同砝码，观察并记录测量结果表，计算校准公式。

（4）传感器标定，按传感器标定方案；加载不同砝码，观察并记录测量结果表；计算传感器的线性指标：线性、灵敏度、重复性、迟滞。

3、项目需用仪器设备名称：

称重传感器 一套；

砝码       一套；

电源模块   一套

高精度数据采集板实验板一台；

4、实验内容：

实验1 传感器静态标定实验方案设计：连接传感器和数据采集板实验板，调整数据采集试验板的增益和偏置，设定静态校准的测试点，确定试验方案。

实验2 校准实验：加载不同的砝码，按试验方案加载砝码，并记录输出。试验结束后，拟合传感器输入输出特性曲线。

实验3 精度测试实验：加载不同的砝码，按试验方案加载砝码，并记录输出。利用校准试验计算出的传感器输入输出特性曲线，计算系统的线性误差、灵敏度、重复性、回滞。

实验项目2

1、实验项目名称：传感器动态标定实验

2、实验项目的目的和任务：

- 实验目的：

（1）了解传感器动态标定系统的基本原理和结构，包括模拟信号调理电路、模数转换电路、数据缓冲与存储电路、数据处理与显示、通信接口等；

（2）学习基本的数据采集平台搭建、熟悉测试实验平台的操作；

（3）学习数据处理原理，加深对传感器动态参数标定的理解，包括时间常数等参数理解;掌握传感器动态校准方法和Z-T曲线法。

- 实验任务：

（1）学习动态标定方法，了解传感器动态激励信号的基本设计原理

（2）验证Z-T曲线和直接测定法测量时间常数

3、项目需用仪器设备名称：

热电偶                   一套；

高精度数据采集板实验板   一台；

上位机（计算机）         一台；

4、实验内容：

实验4  将热电偶与试验板，试验板与计算机相连；打开上位机测试面板，设置与试验板的通讯速率，连接试验板，设置室温，在试验板上设置为温度连续采样上传模式，观察上位机面板，可以连续测量温度值：准备半杯热水，打开面板上的记录，把热电偶的测温（热端）侵入热水，观察热电偶测温的阶跃响应曲线，如果记录结束时，曲线走平，代表记录了一条完整阶跃响应曲线，存储试验数据到文件，结束试验。结束试验后，打开试验数据文件，可以通过直接测算法（包括抽点法）和Z-T曲线法来求解时间常数。