传感器原理标定实验指导书

一、实验简介

1、教学任务和要求

（1）学生应掌握传感器静态参数，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等；理解信号的静态标定工作原理，包括最小二乘法线性拟合；

（2）学生应掌握传感器动态参数，包括时间常数、阻尼比、固有频率；理解信号的动态标定工作原理，包括参数的求解方法；

（3）通过本实验学生应该对传感器校准有一个整体的认识，基本掌握了传感器标定方法。

2、内容简介

本课程实验课程总学时数为4个学时，主要内容为：

| 实验内容 | 学时 |
| --- | --- |
| 传感器静态标定原理实验 | 4 |
| 传感器动态标定原理实验 | 4 |

3、实验类型

传感器静态标定原理实验属于验证型实验，学生通过实验学会使用实验平台，着重了解典型传感器静态标定系统的组成原理，理解传感器校准、传感器标定、传感器静态参数的测定，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等；

传感器动态标定原理实验属于验证型实验，学生通过实验学会使用实验平台，着重了解典型传感器动态标定系统的组成原理，理解传感器动态参数的测定，包括时间常数、阻尼比、固有频率。

二、实验项目基本信息

实验项目1

1、实验项目名称：

传感器静态标定试验

2、实验项目的目的和任务：

- 实验目的：

（1）了解传感器校准系统的基本原理和结构，包括模拟信号调理电路、模数转换电路、数据缓冲与存储电路、数据处理与显示、通信接口等；

（2）学习基本的数据采集平台搭建、熟悉测试实验平台的操作；

（3）学习数据处理原理，加深对传感器静态参数标定的理解，包括线性、灵敏度、重复性、迟滞等参数理解;掌握传感器静态校准方法和最小二乘法拟合。

- 实验任务：

（1）在测控实验平台上，按照信号链路，学习了解实验系统各个模块的功能，包括称重传感器、数据采集模块（模拟信号调理，ADC采集、处理及显示模块）、电源模块、上位机等。

（2）搭建电路模块并确认采集平台正常工作，实现信号的正确采集及显示。

（3）信号校准实验，掌握静态校准的方案设计；连接称重传感器，并输入到模拟通道，设置信号调理的放大倍数、通道的偏置电压，分别调节采集系统的增益和偏置；加载不同砝码，观察并记录测量结果表，计算校准公式。

（4）传感器标定，按传感器标定方案；加载不同砝码，观察并记录测量结果表；计算传感器的线性指标：线性、灵敏度、重复性、迟滞。

3、项目需用仪器设备名称：

称重传感器 一套；

砝码       一套；

电源模块   一套

高精度数据采集实验板一台；（Q）

4、实验内容：

实验1传感器静态标定实验方案设计

由于信号调理通道幅度档位（垂直灵敏度）较多，不同档位对应不同的增益，这里就需要可变增益放大器来调节实现，这里C8051F350内部有一个全差分24位模/数转换器（ADC），ADC0中包含一个可编程增益放大器，有8种增益设置，最大增益可达128倍。

实验电源可采用两种电源：实验室电源或普通直流电源模块

1）实验室电源操作说明：

此实验的输入电压档位选择+6V。

1.按下电源开关Power  ，打开电源；

2.按下+6V档位按钮  ，选择+6V档位；

3.按下输出电压开关   ，输出电压；

4.设置输出电压大小，选择需设置的电压位后，通过调节电压大小旋钮，设置输出电压大小。

2）普通电源模块操作说明

将普通5V电源模块与USB接口相连即可。由于重量传感器信号较小，直接使用电脑供电会造成系统干扰较大，故需要单独供电。

3）高精度数据采集板实验板操作说明

上电后，实验板显示如下：

实验板操作说明：

系统参数设置说明：

在运行启始状态：

- 按键S1设置模式，模式分为系统参数设置模式M和采样运行模式R。S1按下，程序由采样运行模式R进入系统参数设置模式M，此时可对系统参数进行设置。参数设置完成后，按下S1，程序又从系统参数设置模式M转换到采样运行模式R，此时可对输入信号的正常采样与输出；

- 按键2，进入温度上传模式T，再按一次回到起始状态；

- 在模式设置状态：

- 1.按键2选择要设置的系统参数，当程序进入系统参数设置模式M后可对系统参数进行设置。共有4种设置参数可选择，分别为：

C通道选择        G增益设置

F偏置设置        显示设置（显示电压值或显示十六进制值）

按键2每次按下，4种可设置的系统参数被循环选中。

在参数设置状态：

- 1.按键3对选择的系统参数进行设置。

当通过按键2选择了要设置的系统参数后，可通过按键3对其系统参数进行设置。

C通道选择：共有4种选择，通道1，2，3和通道4。按键3每按一下，系统便切换一个采样通道。本实验采用采样通道1；

G增益设置：共有1，2，4，8，16，32，64，128  8种增益可设置。按键3每按一下，系统增益便在8种增益下切换；

F偏置设置：电压偏置设置共有21种,-100mV、-90mV、-80mV、…、-10mV、+0mV、+10mV、+20mV、… 、100mV。按键3每次按下，电压偏置增加10mV;

显示设置：显示屏上显示值可有两种形式显示，十进制显示电压值V和十六进制显示AD量化值X。按下按键3可在以上两种显示形式中循环切换。

注：在对系统参数进行设置完成后，按下按键1观察显示屏上显示M，才能进入采样模式进行输入信号的正常采样与输出。

实验内容：

1. 连接称重传感器，其中，红线连接高精度数据采集实验板的2.5V输出、黑线连接其AGND输出，绿线连接AIN0，白线连接AIN1；

通过按键设置增益和偏置，需要将增益设置到64倍或128倍，偏置调整到10mV以下，利用不同砝码（总重量不能超过500g），设定7-9个测试点，进行测试，系统输出不能溢出，且基本线性。

实验步骤：

（1）本实验采用采样通道1，显示屏上显示C1；

（2）输入称重传感器的直流电压信号；

（3）按键设置不同的增益，共有8种增益可设置。设不同增益值后，待采样系统进入采样运行模式R后观察显示屏上显示对应的电压值，记录输出电压范围，并完成下表1-1。

（4）按键设置增益64倍或128倍，设定偏置，利用不同砝码（总重量不能超过500g），设定7-9个测试点完成表1-2，完成标定方案。

表1-1 传感器分辨率和通道功能实验记录表

| 砝码（10g） | 增益值 | 初始值（mV） |  | 加负载后的值（mV） | 是否超过最小分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最大值 | 最大值-最小值 |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  |  |

表1-2 传感器静态标定实验记录表（64倍或128倍增益）

| 输入砝码（g） | 输出电压值 （mV） |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | 第一组 |  |
| 40 | 第二组 |  |
| 60 | 第三组 |  |
| 80 | 第四组 |  |
| 100 | 第五组 |  |
| 120 | 第六组 |  |
| 140 | 第七组 |  |
| 160 | 第八组 |  |
| 180 | 第九组 |  |
| 200 | 第十组 |  |

思考题：

1.比较不同增益模式下分辨率的变化，说明测量小信号选择较大增益的意义何在。

2.比较相同增益模式下，传感器静态标定的方案确定，从测量范围和精度的角度来分析。

实验2 校准实验

传感器误差测试，需要对传感器输出输出曲线进行校准，校准的方式是通过传感器静态测试获得的数据，对传感器的输入输出进行最小二乘法拟合。为了简化计算，本试验的拟合方程为一次线性方程，拟合的方程为：

Y=KX+b

式中：Y为被测量，即砝码克数，X为被测电压值；K为增益系数、B为零点

选择通道1，按实验1确定的检测点测量传感器。完成表2-1并求出拟合方程。

实验内容：

1.端点校准：输入测试范围的两个端点电压，记录数据到下表2-1，并完成表2-2。

表2-1 校准实验原始数据记录表

| 砝码y0（g） | ADC输出电压值x0（mV）（校准前电压） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |

根据最小二乘法和拟合函数（y = k * x + b），计算校准系数k和b。

k =                  b =

实验3 标定和误差测试实验

选择通道1，按实验1确定的标定方案标定传感器。完成表2-2并求出线性误差、灵敏度、重复性、迟滞。

表2-3 校准实验原始数据记录表

| 砝码y0（g） | ADC输出电压值x0（mV）（校准前电压） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

参数计算公式：

- 非线性误差：

- 式中：el——非线性误差（线性度）；

- △max——最大非线性绝对误差；

- YFS——输出满量程。

- 迟滞：

- YFS——满量程输出

-           Hmax——正反量程最大输出偏差

- 重复性：

思考题：

- 计算本仪器的线性度。

- 如果线性度不好，该如何校准？

- 如果采用最小二乘法校准，该如何校准。写出校准步骤。

- 计算仪器精度（最大的误差值/满量程）。

4、实验报告要求：

1. 给出详细的实验步骤

2. 实验结果应与实验数据相吻合

3. 思考题要有自己理解实验原理后，作出较为详细的表述

4. 实验完成后应有自己的心得体会

实验项目2

1、实验项目名称：

传感器动态标定实验

2、实验项目的目的和任务：

- 实验目的：

（1）了解传感器动态标定系统的基本原理和结构，包括模拟信号调理电路、模数转换电路、数据缓冲与存储电路、数据处理与显示、通信接口等；

（2）学习基本的数据采集平台搭建、熟悉测试实验平台的操作；

（3）学习数据处理原理，加深对传感器动态参数标定的理解，包括时间常数等参数理解;掌握传感器动态校准方法和Z-T曲线法。

- 实验任务：

（1）学习动态标定方法，了解传感器动态激励信号的基本设计原理

（2）验证Z-T曲线和直接测定法测量时间常数

3、项目需用仪器设备名称：

热电偶                   一套（包括 铠装、裸露热电偶各一只）；

高精度数据采集板实验板（S）   一台；

上位机（计算机）         一台；

USB线                    1条；

4、实验内容：

实验4 传感器动态标定实验

实验内容：

0）上位机装载串口驱动：双击  CH341SER.EXE, 选择安装，安装成功

- 将热电偶与试验板相连，端子上正，下负

- 试验板与计算机用USB线相连；

- 给高精度测量板通电，

- 双击Release目录下，ZTY.exe文件，打开上位机测试面板，选择串口（一般不选串口1）

- 设置与试验板的通讯速率115200bps，连接试验板，

- 按K2键，设置为温度连续采样上传模式，试验板面板显示为T

- 可以看到上位机测试面板的绝对温度框有数据传输上来

- 按目前室温，直接输入冷端温度（可不设，不影响时间常数的测定），

- 设置记录时间，默认20S，最大记录时间为30S

- 准备半杯热水（不要太慢，小心烫），打开面板上的启动开始记录，按停止结束；

- 把热电偶的测温（热端）侵入热水，

- 观察热电偶测温的阶跃响应曲线，如果记录结束时，曲线走平，代表记录了一条完整阶跃响应曲线，如果测量有问题，可以重新测试。

- 当记录完成后，会自动停止，此时按保存，会跳出文件名输入选项，输入文件名，可存储试验数据到文件，结束试验。存储格式：时间，温度值，大约100Hz每秒，最多3000条记录。

- 结束试验后，打开试验数据文件，可以通过直接测算法（包括抽点法）和Z-T曲线法来求解时间常数。

处理存储的数据，获得时间常数。

相关的实验方法为：

- 抽点法：由于数据较多，不易处理，可采用抽点法，每10个数据抽一个，一共2000数据，抽点2000个，便于计算；

- 直接测量法，测得阶跃响应之后，取输出值达到终值的63.2％所经过的时间，阶跃响应的两个稳态，通过上升沿时间的测定方法测定，可参考示波器测量参数的算法确定。

- Z-T法

- 先求出输出的z-t曲线，采用最小二乘法拟合直线，该直线的斜率为时间常数的负倒数。

思考题：

- 什么是Z-T曲线，如何用Z-T曲线求时间常数；和直接测量法有哪些不同；各有何优劣？

- 本试验中将热电偶侵入热水，相当于输入了那种激励信号？这种方法是时域分析还是频域分析？这种分析方法主要能分析的参数是什么？为什么这样设计试验？

- 铠装热电偶和裸露热电偶动态响应有什么不同，为什么，如何测试？

- 软件采用的冷端补偿方法是什么？有什么问题，会带来什么误差，应该如何修改。

- 示波器测量参数，为什么不采用Z-T曲线法。

- 二阶系统的参数应该如何测试。

5、实验报告要求：

1. 给出详细的实验步骤；

2. 实验结果应与实验数据相吻合；

3. 思考题要有自己理解实验原理后，作出较为详细的表述；

4. 实验完成后应有自己的心得体会。

A  实验项目参考资料

1）数据拟合方法简介

拟合有两种常用方法，一种是最佳一次逼近法，其大致为保证逼近函数和被逼近函数之间最大误差小于给定值从而保证测量区间的每一个值都接近。另一种则是最小二乘法。

在实际测量中，常常碰到求解参数最可靠估计值、组合测量数据处理、用实验方法来拟合经验公式等系列的数据处理问题。目前常用的处理方法是用最小二乘法进行运算。最小二乘法是一种多领域广泛应用的数据处理办法。其主要内容是选用误差平方和最小的标准衡量逼近的结果使逼近模型比较符合实际关系。

假设一组数据，其关系为 ,其有一迫近的函数，其误差为

设一值，使得                 （A-1）

要使得取得最小值，这就是最小二乘法。

设一组实验数据，存在一个最佳的拟合曲线

则              （A-2）

根据最小二乘法的原理，要取其极值，按照通常求导方法，求，偏导数，并使其等于0，得到    （A-3）

又因为                   （A-4）

联立解得

（A-5）

（A-6）

被称为回归函数。

本系统的校正采用最小二乘法拟合直线的方法。

2）示波器的参数求解算法

上升沿和下降沿取决于基顶值和基底值的确定 宽度、周期和延迟等时间参数在中间线处测量 合理设置水平轴测量中的Hysteresis（磁滞）能有效防止噪声或其它干扰
    示波器里计算上升沿需要定义“算法”。IEEE定义的算法如图一所示。上升沿的确定取决于参数“top”(基顶)和“base”（基底）的确定。 正确的确定基顶和基底是正确的参数计算的基础。在分析的开始，示波器首先计算一个波形数据的直方图，时间跨度由两个时间光标之间的时间值确定，默认情况下光标是从最左边到最右边。例如，如果波形是在两个状态跃变的，那么其直方图将包括两个波峰。分析方法将尝试识别包含了最大的数据密度的这两组数据。于是，和这两组相关联的最大概率的状态将被计算出来，以决定基顶和基底。基顶相对应于上部的最大概率位置，基底相对应于下部的最大概率位置。

图一 示波器中一些常用测量参数的算法定义

一旦确定了基顶值和基底值，上升时间和下降时间的计算就很容易了。基顶值减去基底值就是幅值，幅值的90%和10%的门限电平之间的时间间隔就是上升时间。 如果用rise@level,可以选择上升时间的门限电压。如果选择绝对设置，上升时间和下降时间的计算就是测量在上升沿或下降沿上两个交叉点的时间间隔。但是，如果选择了相对设置，在基顶线和基底线之间的垂直间隔被一个百分比分割（base=0%,top=100%），这样来决定交叉点的垂直位置，在上升沿和下降沿上的交叉点之间的时间间隔被计算出来以得到上升时间和下降时间。

    顶部和底部样本数的多少会影响到基顶和基底确定的准确性。如果示波器上只一个时钟周期，顶部和底部的样本数很少，如果时钟信号上有一点点的过冲或下冲就会影响到直方图的分布的最大概率状态的确定。因此，在测量时钟我们建议屏幕上采集的周期数尽量多一些。至此，上面的问题的答案已是不言而喻的了。

    值得说明的是，有时候示波器的参数下方的状态显示中有 的图标，脉冲上的一个十字表示示波器不能够确定基顶和基底,但是，测量仍然是有效的。

图二 一些时间参数的定义

象宽度、周期和延迟这样的时间参数都在中间线处测量（图二）。中间线位于基底线和基顶线的中间位置（50%）。时间参数的计算依赖于观察窗内包含的周期的数量。如果周期的数量不是整数，参数的测量，如有效值（RMS）或均值（MEAN）这样的参数）是有误差的。为避免这种偏差，仪器使用周期参数，包括crms 和cmean，这些参数强迫在整数个周期内进行计算。
   在示波器水平轴测量中有一个常被忽略的选项叫Hysteresis（磁滞）。 Hysteresis选项利用了电平之上或之下的限制，这能防止测量到噪声或其它干扰。Hysteresis的设置以milli-divisions（千分之一格）为单位指定，其设置的原则是：
1. Hysteresis 必须大于您希望忽略掉的最大噪声尖峰。 
2.可用的最大Hysteresis 值小于从电平到最近的波形极值的距离。
3.除非您知道将在任何周期内发生的最大的噪声和最近的极值电平，否则就在电平的两侧留出余量。

    图三所示为测试频率为61.44MHz时钟的TIE@lv参数，但PLL在计算频率时得到的结果为5.334099599GHz,这是因为缺省时Hystersis系数为500mdiv（即0.5格），示波器中将时钟上升沿和下降沿的回钩都当作了是一个个小的脉冲来计算频率，TIE@lv的测试结果也当然错了。

图三 使用TIE的缺省设置，Hysteresis值为500mdiv

由于时钟边沿存在回沟，所以必须增大磁滞系数，在图四中修改为2div，如下所示，这时示波器找到了正确的频率61.44MHz，TIE抖动的峰峰值为P5=495ps，有效值为P1的sdev 等于141ps。

图四 修改TIE的Hystersis设置

- 3）将txt文件中的数据导入excel的方法

在日常工作中，我们常常需要将TXT文件中的数据导入到Excel中进行进一步的处理和分析。以下是详细的步骤：

A:  打开Excel。

B:  在Excel的菜单栏中，点击“数据”选项。

C:  在下拉菜单中，选择“获取外部数据”，然后点击“自文本”。

D:  浏览并选择需要导入的TXT文件，然后点击“导入”。

E:  在弹出的“文本导入向导”对话框中，选择原始数据类型。如果数据之间使用了分隔符号（如逗号、制表符等），选择“分隔符号”；如果数据是按照固定宽度排列的，选择“固定宽度”。

F:  根据所选的数据类型，预览数据分列效果，并根据需要调整分列线。

G:  在“文本导入向导”的最后一步，选择列数据格式。可以根据数据的性质选择日期、文本或其他格式。

H:  点击“完成”后，选择数据放置的位置。可以选择在新工作表中导入数据，或者指定数据导入到现有工作表的某个单元格。

以上步骤涵盖了将TXT文件数据导入Excel的基本流程。需要注意的是，不同的Excel版本可能会有一些界面和功能上的差异，但基本的操作步骤是相似的。

4）excel文件转TXT文件

首先打开一个excel文件，点击页面顶部的“文件”选项卡，选择“另存为”选项；然后在弹出的窗口里点击“保存类型”下拉列表，在下拉列表中选择“文本（*.txt）”；最后点击“保存”即可。