《传感器与应用》课程实验教学大纲

课程英文名称： Fundamentals of Sensors & Application

课程代码：F0606820       		          实验学时数 ：8

课程类型： 学院要求课（限选）/学科基础课

适用学科专业：  测控技术与仪器，自动化/智能制造实验班

先修课程：模拟电路基础、电路分析基础、信号与系统、大学物理

执 笔 者：苟轩   	         编写日期：2022.05            审 核 人：刘科

一、课程简介

1、教学任务和要求

（1）通过本课程实验，让学生掌握电阻式应变片传感器、电容式位移传感器、霍尔式位移传感器的常用测量与应用方法。

（2）理解各类传感器的主要原理及特性。

（3）了解各类传感器信号处理电路的工作原理。

2、内容简介

掌握利用不同传感器特性进行物体重量测量、位移距离测量的方法。计算机可用于实验数据的采集与处理。每一类实验共计4课时。

3、实验类型

（验证、设计、综合等，设计型实验给出设计指标和要求，综合型实验明确相关知识点）

验证性试验

4、考核方式

通过实验预习情况、出勤情况、实验操作中学生的灵活应用能力、创新能力以及分析解决问题的能力、结果记录和实验报告完成情况等方面对学生实验成绩进行考评。

5、建议教材及参考资料

（1）教材

《传感器原理与应用实验指导书》自编

（2）参考资料

- 刘迎春，叶湘滨．传感器原理设计与应用．国防科技大学出版社，2006

- 王雪文，张志勇．传感器应用及应用．北京航空航天大学出版社，2004

- 张伦（译）．传感器和信号调节．清华大学出版社，2003

- 董永贵．传感器技术与系统．清华大学出版社，2006

- 崔逊学，左从菊．无线传感器网络简明教程．清华大学出版社，2009

二、实验项目基本信息

1、金属箔式应变片性能：单臂、半桥、全桥比较实验：4学时

- 实验项目名称：金属箔式应变片性能：单臂、半桥、全桥比较实验

- 实验项目的目的和任务：

- 掌握电阻应变片的工作原理与应用

- 了解单臂、半桥、全桥应变片连接方法及测量电路

- 掌握单臂、半桥、全桥应变片测量电路灵敏度影响因素及计算方法

- 实验内容：

  - 了解实验装置的总体组成及各主要部分

  - 分别连接单臂、半桥、全桥应变片至测量电路

  - 分别使用单臂、半桥、全桥应变片电桥测物体重量

  - 实验数据记录及分析

  - 学习实验要求及安全操作规程。

- 项目需用仪器设备名称：CSY－2000型传感器与检测技术实验台、应变式传感器实验模板、计算机。

- 所需主要元器件及耗材：电线、传感器、砝码等相关配件。

2、电容式和线性霍尔传感器位移实验：4学时

- 实验项目名称：电容式和线性霍尔传感器位移实验

- 实验项目的目的和任务：

- 了解电容式传感器结构及其特点。掌握测量方法

- 了解霍尔式传感器原理与应用。掌握测量方法

- 实验内容：

  - 了解电容式位移传感器实验装置的总体组成及各主要部分介绍。

  - 连接电容式位移传感器至测量电路，使用千分尺调节位移量

  - 了解霍尔位移传感器实验装置的总体组成及各主要部分介绍。

  - 连接霍尔位移传感器至测量电路，使用千分尺调节位移量

  - 实验数据记录及分析

  - 学习实验要求及安全操作规程。

- 项目需用仪器设备名称：CSY－2000型传感器与检测技术实验台、霍尔位移传感器实验模板、电容位移传感器实验模板、计算机。

- 所需主要元器件及耗材：电线、传感器、千分尺等相关配件。

3、一阶传感器动态标定实验：4学时

1、实验项目名称：一阶传感器动态标定实验

2、实验项目的目的和任务：

（1）了解一阶传感器动态标定系统的基本原理和结构；

（2）验证Z-T曲线和直接测定法测量时间常数；学习数据处理方法，加深对传感器动态参数标定的理解。

3、实验内容：

  - 了解高精度数据采集板实验装置的总体组成及各主要部分介绍。

  - 上位机装载串口驱动：双击  CH341SER.EXE, 选择安装，安装成功

  - 将热电偶与试验板相连，端子上正，下负

  - 试验板与计算机用USB线相连；

  - 给试验板通电，

  - 双击Release目录下，ZTY.exe文件，打开上位机测试面板，选择串口（一般不选串口1）

  - 设置与试验板的通讯速率115200bps，连接试验板，

  - 按K2键，设置为温度连续采样上传模式，试验板面板显示为T

  - 设置记录时间，默认20S，最大记录时间为30S

  - 准备半杯热水（不要太慢，小心烫），打开面板上的启动开始记录，按停止结束；

  - 把热电偶的测温（热端）侵入热水，

  - 观察热电偶测温的阶跃响应曲线，如果记录结束时，曲线走平，代表记录了一条完整阶跃响应曲线，如果测量有问题，可以重新测试。

  - 当记录完成后，会自动停止，此时按保存，会跳出文件名输入选项，输入文件名，可存储试验数据到文件，结束试验。存储格式：时间，温度值，大约100Hz每秒，最多3000条记录。

  - 结束试验后，打开试验数据文件，可以通过直接测算法（包括抽点法）和Z-T曲线法来求解时间常数。

- 项目需用仪器设备名称：

热电偶(K)                             一套；

高精度数据采集板实验板（8051f350）    一台；

上位机（计算机）                      一台；

- 5)所需主要元器件及耗材：电线、传感器、USB通讯线等相关配件。